## Sheet1
靶向闭环迷走神经调控系统采购项目需求表
序号 | 项目 | 需求参数 |  | 能否响应 | 数量 | 最高限单价（元） | 最高限总价（元） | 单价报价（元） | 总价报价（元）
1 | 耳迷走神经刺激器（1个） | 技术参数 | 1.1 固定模式： 模式A：1~120Hz随机变化；脉冲宽度不低于200us±20%；强度可调，最大强度≤8mA。 模式B：20Hz 运行7s、4Hz 运行3s，双频交替；脉冲宽度：不低于200us±20%；强度可调，最大强度≤8mA。 1.2 自定义模式： 1.2.1 频率可调，1-120Hz； 1.2.2 强度可调，最大强度≤8mA； 1.2.3 连续刺激时间和间隔时间可调，调整区间不低于0-300s； 1.2.4 脉宽100-500us可调。 1.3 刺激器电极最大允许输出限制：电极最大允许输出电压≤500V； 1.4 输出电流限值：≤8mA（500Ω负载阻抗）； 1.5 输出电流模式：恒流输出。 | 必填 | 1套 | 50000 | 50000 | 必填 | 必填
2 | 电极（不少于5根） |  | 2.1 材质：硅胶，满足生物相容性要求。 2.2 刺激点位：刺激电极贴合耳甲艇和耳甲腔点位。 2.3 形态：耳廓形态，左耳，右耳电极； 2.4 尺寸规格：电极导线长度：不短于1500mm±10%； 2.5 阻抗：电极阻抗≤5000Ω。 | 必填
3 | 多模态采集传感器（1套） |  | 3.1 心电呼吸采集通道配置：单个通道至少满足同时采集心电呼吸两种信号； 3.2 支持蓝牙无线传输方式； 3.3 支持心电、呼吸信号同时采集； 3.4 心电信号与迷走刺激形成闭环硬件系统； 3.5 噪声：≤100μVrms；共模抑制比：≥80dB；输入阻抗：≥1GΩ；A/D转换：不低于16位；采样率：不低于250Hz； 3.6 续航：不低于10小时。 | 必填
7 | 售后技术支持与服务 | 服务要求 | 4.1 可根据用户需求自定义刺激模式及个性化参数配置并写入固件（返厂）； 4.2 自定义刺激模式及个性化参数配置可通过软件定向OTA升级实现设备写入； 4.3 对接国内海外高校合托团队，拓展科研合作； 4.4 提供相关研究项目实验范式设计、数据分析和论文项目专利写作指导服务。 4.5 提供与硬件配套的软件系统服务,该软件服务如下： 4.5.1 自动识别和连接迷走刺激和多模态数据采集理件,软件实时显示连通性； 4.5.2 软件支持耳迷走刺激器、传感器热插拔功能； 4.5.3 软件支持调节迷走刺激强度、刺激频率、脉室、时间等参数； 4.5.4 软件支持调节在线滤波参数,包括低迪、高通、陷波(50/60Hz)； 4.5.5 与呼吸设备协同实现呼吸门控闭环迷走神经调控； 4.5.6 实时计算心率、心率变异性以及呼吸频率； 4.5.7 存储心电、呼吸原始数据和实时计算心电R-R数据； 4.5.8 心电、呼吸数据在线打标签功能； 4.5.9 软件至少满足实时显本一个心电传感器和一个呼吸传感器电量功能； 4.6 提供售前培训与承诺售后质保1年； 4.7 质保期内发生设备维修，承诺在15个工作日内完成并提供备用设备； 4.8 承诺成交后先发货再收款； 4.9 承诺合同生效后7个工作日内供货。 | 必填